重庆市黔江中心医院

医疗设备一批紧急采购项目

紧

急

采

购

文

件

重庆市黔江中心医院

2023年2月17日

一、采购项目

医疗设备一批紧急采购项目

| 分包号 | 设备名称 | 数量（台、件） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁彩色超声诊断仪 | 1 | 46 |
| 2 | 抢救车 | 5 | 2.75 |
| 3 | 护理推车 | 25 | 5 |
| 4 | 床单元消毒器 | 10 | 6 |
| 5 | 无影灯 | 1 | 3.65 |
| 6 | 电子血压计 | 10 | 2.3 |
| 7 | 空气波动压力治疗仪 | 3 | 6 |
| 8 | 动态心电图系统（10个终端） | 2.5 | 37.5 |
| 9 | 动态血压系统（10个终端） | 2.5 | 37.5 |
| 10 | 单泵血透机 | 4 | 44 |
|  | 合计 | / | 190.7 |

二、资格或资质要求

（一）资格要求：

1、提供经年审的《营业执照》（复印件，加盖单位公章）。

2、提供谈判产品对应的医疗器械经营许可证（复印件，加盖单位公章）。

3、书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》。

（二）报价要求

1、报价为人民币报价，包含：设备费、运输费、安装调试费等一切费用，采购人不再支付其他费用。

2、本项目以各公司最终报价为准，每个项目报价最低且满足技术要求和承诺交货时间的供应商为该商品的第一成交供应商。

三、技术规格和质量要求

| 设备名称 | 数量 (台、件) | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 床旁彩色超声诊断仪 | 1 | 设备用途说明： 用于血管、神经、关节、肌肉、肌腱、浅表组织与小器官及术中、介入等。 一、主要技术规格及系统概述 1．彩色多普勒超声波诊断议包括 1.1 显示器≥15”, 高分辨率彩色操作液晶监视器，无闪烁。显示器可270度独立旋转，操作面板带物理轨迹球，操作按钮数量≤8，且可以自定义按钮≥4个，使操作更为精准便捷(提供设备型号及彩页证明）。 1.2 可选配穿刺针增强功能，且该功能在显示屏上针尖显示的颜色≥2种颜色，可提高穿刺成功率。（≥2种颜色附图证明）。 1.3 具有实时双屏显示功能。 1.4 具有梯形扩展功能。 1.5具有二维图像90度旋转功能。 1.6 具有一键全屏显示功能。 1.7具有实时三同步功能。 1.8 具有一键优化功能。 1.9 显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能。 1.10 在本设备上可实现对已存储视频数据进行剪辑功能。 1.11 穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置，探头上有明确的刻度定位标记。可清晰定位穿刺位置。 1.12 随心画功能，可直接用手在屏幕上进行任意图画、标记、书写，而不是通过设备内置的箭头和输入文字进行指示，更加方便沟通和教学研究（附图证明）。 2．测量和分析：(B型、M型、频谱、彩色多普勒) 2.1 一般测量。 2.2 多普勒血流测量与分析。 2.3外周血管计算及报告软件。 2.4 IMT自动或者手动测量软件。 3. 图像管理与记录装置 3.1 图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节。 3.2 可实现病人存储于主机的原始图像与实时扫查图像同屏等比显示，便于病情变化的观察。 3.3 图像输出 3.3.1 静态图像的导出格式有: DICOM格式(*.dcm)或者PC格式(*.jpeg,*.bmp,*.png)，备份格式。 3.3.2 动态影片导出格式: DICOM格式(*.dcm)或者PC格式(*.avi)。 3.4 超声图像存档与病案管理系统图像存储与(电影)回放重现单元，可对回放图像编辑存储。 3.5 主机输出方式：DVI接口，可转VGA，HDMI，AV。 二、技术参数及要求 1.1 系统通用功能 1.1.1显示器≥15”, 高分辨率彩色操作液晶监视器，无闪烁，显示器可270度独立旋转，操作面板带物理轨迹球，使操作更为精准便捷，操作按钮数量≤8，且可以自定义按钮≥4个，使操作更为精准便捷。 1.2 探头规格 1.2.1 频率：宽频带或变频探头。 1.2.2 类型：高频探头中心频率≥10MHz。 1.3 二维灰阶显像主要参数 1.3.1 扫描：电子线阵探头：超声频率：4 - 18MHz，可调节可显示的最高频率≥18.0MHz（附最高频率图片证明）。 1.3.2 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 1.3.3 增益调节：B/M可独立调节,可近场、远场、整体及STC分段≥8调节。 1.4 频谱多普勒 1.4.1 方式：脉冲波多普勒：PWD。 1.4.2 最大测量速度 1.4.2.1 PWD：正或反向血流速度≥6.0m/s。 1.4.3 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)。 1.4.4 显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等。 1.5 彩色多普勒 1.5.1 显示方式：彩色多普勒，彩色M型，二维/彩色多普勒/脉冲多普勒，彩色多普勒/彩色M型，能量多普勒。 三、配置 主机1台；专用台车1台；高频电子线阵探头1个。 四、维保 1.整机+探头质保三年；质保期满后，如需向供货商购买质保，整机质保费用不超过成交价的6%。 2.接到售后服务电话立即响应，两小时内做出售后方案，24小时内到达现场，如不能当场解决问题，48小时内提供备用机服务。 |
| 抢救车 | 5 | 1.规格尺寸：682×460×1015±5mm 2.台面采用工程塑料内嵌304不锈钢板一次性注塑成型。 3.四周的4只支撑立柱采用优质铝合金型材制作。 4.上台面左、右配置有除颤器架和双钩输液架，高度均可调整。 5.配置3个小抽、1个中抽、1个大抽，小抽内配置有隔条可供放置多种药品，中抽配置有隔条可供放置多种较大的药品。大抽内可放置液瓶或大型号物件。 6.抽屉面板采用工程塑料注塑一次成形，滑轨采用三节14〞带自动回收功能。 7.右侧上面配有锐器盒架，可供放置使用后的一次性针头。 8.右侧下面配有可拆卸污物盆，左侧配有六位插孔的电源插座和电线放置架，左侧配有氧气瓶放置架，背面配置有供抢救时使用的复苏板。 9.配置4只4寸塑钢脚轮，其中2只脚轮配置刹车（双面带刹）。 |
| 护理推车 | 25 | 1.规格尺寸：960×550×840mm。 2.整体采用不锈钢管制作，不易生锈。 3.隔板和侧板材料表面经过磨砂处理，外表美观。 4.配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5.污物袋采用优质布料制成，大小尺寸与框体相匹配，污物袋还具粘带便于盖袋盖。 |
| 床单元消毒器 | 10 | 1.采用臭氧消毒，杀菌广谱、彻底,消毒完毕后自动还原为氧气，无死角、无残留、无污染； 2.床单位消毒器机身采用全金属阻燃材料制作，并且配备内外双保险丝，使用寿命长安全系数高。 3.机身小巧5灵活,占用空间小；配备高品质静音脚轮，易于推动;机体带有两个收纳盒，可单独存放消毒管与电源线。 4.消毒效果强力，且整机运行噪音S5dB，无噪声干扰病人。 5.杀菌因子:臭氧；采用新型的沿面放电技术，产生高浓度臭氧，由外至内，深层彻底消毒: 6.机器消毒时间0-99min可调，默认时间10min快速消毒。 7.臭氧产出量24970mgh，臭氧浓3000mg/m3，臭氧泄漏量C 0.01mg/m3(可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告)。 8.消毒效果要求:(提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告) 8.1对大肠杆菌杀灭对数值>3； 8.2对金黄色葡萄球菌杀灭对数值>3； 8.3 对白色念珠菌的杀灭对数值>3； 8.4对铜绿假单胞菌的杀灭对数值> 3。 9.采用液晶显示屏，按键占比大，操作简单，屏幕显示清晰准确，利于观察操作。 10.机器具备抽气、消毒、保持、还原四种功能，且四种功能的作用时间均为0-99min可调。 11.可预先设置自动消毒功能，工作流程可预先设置抽气、消毒、保持、还原等工序一键式全自动完成，操作方便。 12.采用新型的沿面放电技术,产生高浓度的臭氧通过“抽真空充臭氧一快还原的模式使臭氧完全渗透到披褥床垫、枕芯中，由外至内深层彻底消毒，并且具有防毒、防虫、除异味的作用; 13.双管路设计，可同时对2个床单位4床被搏进行消毒;多次性消毒袋消毒罩与一次性消毒袋消毒罩均可现货选配。 14.产品通过IS09001和ISO13485双认证,中国驰名商标,具有质量保证。(提供以上双管理体系认证证书) 15.采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。 16.产品证件齐全 ，公司具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证。 17.床单位消毒器有双保险丝设计，一个内置，一个外置，保证安全，选用具有国家3C认证的高品质电源线、电元器件，井且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆。 18.产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。 19.产品通过CE认证，提供CE认证证书。 |
| 无影灯 | 1 | 一、性能要求： 1.灯头主体材料：花瓣式外形设计，满足层流手术室需求。采用进口的LED冷光源无红外辐射，超薄光学透镜。 2.弹簧臂弹簧为进口弹簧，上下升降，轻便灵活。 3.采用数字方式无级调控LED的亮度，操作者可根据自身对亮度的适应性随意调节。 4.光斑调节：具有调焦光斑直径功能。 5.采用进口开关电源控制电压，使工作电压永远处于稳压状态。 6.可卸式手柄外套，可在135°C高温下消毒。 7.LED无影灯平均寿命长(50000h)。 8.无影灯效果：当光束被第一个挡板遮挡时，中心照度应不小于70%，两个挡板遮挡时中心照度应不小于50%。 9.有深腔管的剩余照度应≥90%。 二、技术规格： 灯头型式 花瓣式 灯头直径 ≥600mm 灯头1米处照度 120000≥Ec≥60000 光斑直径 D10 180±40(mm) 光斑直径 D50 110±35(mm) 色温 6700≥Tc≥3000 照明深度 ≥900mm 显色指数Ra ≥95 泡平均寿命 50,000 (hours) 总辐照度与照度比值 ＜6 (mW/m2lx) 电源电压 220V±20%,50Hz 输入功率 120VA±10% |
| 电子血压计 | 10 | 欧姆龙医用血压计HBP-1320 |
| 空气波动压力治疗仪 | 3 | 1.适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿，另外电疗对小儿脑瘫、焦虑、失眠、偏头痛有辅助治疗作用。 2.主要功能：同时兼备空气压力循环及脑循环双功效。 3.主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）、治疗主电极和治疗辅电极组成。 4.结构形式：不可分拆的柜机推车式。 5.显示及按键方式8寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式。 6.空气压力循环部分 6.1工作腔数：8腔，具备全方位连续挤压叠加气囊设计治疗套，必需提供专利证书佐证； 主机可同时支持2个8腔套筒工作，导气管（连接气管）具备防错插装置，必需提供专利证书佐证。 6.2工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。 6.3保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。 6.4间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。 6.5工作模式：共有8种预先设定的工作模式。 6.6治疗方案：共有12种内置组合治疗方案，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。 6.7安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。 6.8套筒可承受压力：300mmHg,且承受时间不少于1分钟。 7.脑循环部分 7.1输出路（线）数：1路（2线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；2路（4线）仿生电刺激上、下肢。 7.2主频谱：≤20KHz。 7.3主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≤30mA（最大可达30mA），25档可调。 7.4辅电极：输出开路的最大电压峰值：＜150V；输出最大电流：≤100mA（最大可达100mA），60档可调。 8.设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。 9.CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001 :2015《质量管理体系认证证书》。 10.具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。 |
| 动态心电图系统（10个终端） | 2.5 | 1.重量（不含电池）：≤60克。 2.尺寸：≤70×55×20 mm。 3.电源：一节7号碱性电池。 4.记录时间：支持连续记录时间24小时以上。 5.导联：支持3导联、12导联心电数据记录。 6.输入阻抗：≥10MΩ。 7.共模抑制比：≥80dB。 8.转换精度：24位。 9.数据接口：支持USB数据传输。 10.起博检测：支持硬件采集起搏信号。 11.屏幕显示：支持显示心电波形、记录时间、当前时间等信息。 12.支持导联脱落提醒功能。 13.断电续采：当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形。 14.单套配置：动态心电记录盒1个、12导动态心电导联线1条、USB数据线1条、动态心电背包1个。 |
| 动态血压系统（10个终端） | 2.5 | 1.血压测量原理：示波法。 2.测量内容：血压（收缩、舒张）脉搏。 3.测量方式：手动/自动，智能加压。 4.血压测量范围：40～280mmHg。 5.脉搏数测定范围：30～200bpm。 6.压力精度：±3mmHg。 7.脉搏精度：±5﹪。 8.测量手臂：左/右臂。 9.适合腕周范围：15-36cm。 10.显示方式：LCD显示屏，可显示错误代码。 11.时间显示：可显示时间，24小时，自动闰年。 12.电池：3x碱性AA电池。 13.测量次数：连续测量200次以上或连续使用72小时以上。 14.外形尺寸：≤100×72×27mm。 15.记录盒重量：≤220克（含电池）。 16.排气调整：超压保护，自动排气调整。 17.袖带：袖带采用可拆卸布套，配备易更换袖带衬布，扇形袖带，不易脱落。 18.单套配置：动态血压记录盒1个、血压袖带1条、USB数据线1条、动态血压背包1个。 |
| 单泵血透机 | 4 | 一、主要技术参数 1.供电：220V AC，50Hz。 2.机身尺寸（含底座）：机身宽度≤440mm。 3.采用复式泵或者电子流量计。 4.供水：压力范围：1-6bar；温度范围：5℃~30℃。 5.透析液流速：300~700 mL/min，每20mL可调。 6.透析液温度：33.0~40.0°C。 7.超滤速度：0.10~4.00L/h。 8.漏血检测器：方法：光学检测；灵敏度：0.4mL*血液/1L透析液。 9.动脉血泵：50~600mL/min。 10.肝素泵：设置范围：0.0~9.9mL/h。 11.空气监测器：监测方法：超声波监测；监测精度：微小气泡0.0005mL。 12.动脉压力：测量范围：-300~+400mmHg。 13.静脉压力：测量范围：-300~+400mmHg。 14.TMP：测量范围：-80~+500mmHg。 15.透析液压：测量范围：-500~+500mmHg。 16.透析液浓度：12.0~16.0mS/cm。 17.碳酸氢盐浓度：2.00~6.00mS/cm。 二、系统功能概述 1.治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析，可使用浓缩液进行透析。 2.人机交互：≥14英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。 3.参数显示：可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速、超滤速度等。 4.标准配备原厂透析液过滤器组件。 5.标准配备B干粉筒支架组件。 6.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统，断电数据保存功能。 7.信息记录：具备装置的设定、操作信息记录功能，方便查询；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示。 8.具有360°可视外部独立三种颜色报警灯，每种颜色报警灯均有声光报警指示，并在屏幕上显示报警内容、报警原因及报警处理办法。 9.具备气泡检测器、血液判别器、管路检测器和静脉夹。 10.消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，多种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度最高超过90℃，消毒脱钙一体化完成时间低于40min。原液吸液管路可联机清洗消毒。 11.原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改。 12.标配网口，用于连接信息化系统；中央供液接口，用于连接中央供液。 13.浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗，每种均可预存每种曲线≥8条，实现个性化透析。 14.超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。 15.配液方式：先吸B浓缩液后吸A浓缩液。 16.自检：全功能数字化自检，包括所有控制、监测、水路等系统，自检不可跳过。 17.可监测所有的零部件的使用时间，在零部件磨损到期后发出更换提醒。 18.采用水电路分离设计，增加机器安全性。 19.可选配在线血压仪。 三、耗材及售后 1.专用耗材：设备使用期间，原厂透析液过滤器价格≦800元/支。 2.保修年限：5年。 |

四、商务及售后服务要求

（一）交货时间

成交供应商应在成交后5个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

由重庆市黔江中心医院指定地址。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，并作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由谈判人负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

6.成交供应商提供的货物未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见；便携式彩色超声诊断仪、血液透析机项目需邀请第三方检测机构参加验收并出具合格的检测报告其费用由成交供应商负责承担。

8.产品包装材料归采购人所有。

（四）质量保证及售后服务

1.质量保证期

本次采购所有设备整机质保三年（技术要求有规定的按技术要求规定执行），并在采购合同中明确。质量保证期承诺优于本项目要求的，按谈判人的实际承诺执行。设备由制造商负责标准售后服务的，应在合同中予以明确说明，于成交之后提交制造商的售后服务承诺。

2.售后服务要求

成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务。

（1）电话咨询。成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在5小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

（3）质保期外服务要求。质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

质量保证期过后，采购人需要继续由原谈判人提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在谈判文件中列出。同时本项目需对耗材和易损件进行报价。

（五）培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（六）设备款付款方式

1、履约保证金。成交供应商在签订合同之前，以转账方式向谈判人支付成交金额10%履约保证金。履约保证金在质量保证期满且没有质量问题（或质量问题已解决）后20个工作日内无息退还。

2、设备最终验收合格后，成交供应商提供发票、合同、验收表原件，采购人在20个工作日内以转账支付方式向成交供应商支付合同价100%货款。

五、谈判相关事项

（一）谈判时间及地点

接收谈判文件时间为2023年2月21日14点至14点30，谈判时间为2023年2月 21日14:30。

谈判地点：重庆市黔江中心医院五号楼410会议室。

（二）谈判文件要求

供应商在现场提交谈判文件纸质件及电子件。谈判文件包括以下内容：

1、经年审的《营业执照》（复印件，供应商加盖公章）、医疗器械注册证；

2、供应商参与本次谈判人员的企业法人授权委托书（原件，供应商加盖公章）、身份证复印件；

3、谈判报价函（原件，供应商加盖公章）；

4、基本资格条件承诺函；

5、医疗设备提供售后服务承诺（原件，供应商加盖公章）。

（三）相关事项

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与谈判。

2、无论谈判结果如何，供应商参与本次采购的所有费用均由谈判人自行承担。

六、谈判办法

（一）采购方式

本次采购采取竞争性谈判方式，最终报价最低价且满足承诺交货时间为成交供应商。如果同时出现两个及以上相同的最低报价，由相同最低报价的供应商进行再次报价，且报价不得高于上一次报价，报价最低者成为成交供应商；第一成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的候选人为成交供应商。

（二）签订合同

成交供应商按照采购文件要求与采购人签订书面合同。谈判文件、成交人的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（四）无效谈判条款

出现下列情况之一者，应为无效谈判：

1、供应商未通过资格性检查的；

2、供应商超出其营业执照上经营范围谈判的；

3、谈判文件出现多个谈判方案或谈判报价的；

4、供应商的交货期、质量保证期及谈判有效期不满足谈判文件要求的；

5、谈判文件含有违反国家法律、法规的内容的。

（五）废标条款

谈判小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，采购人重新组织采购。

七、其它事项

（一）供应商须严格按谈判文件要求谈判及供货，供货产品与谈判文件要求必须一致，否则不予验收。

（二）供应商自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

八、联系方式

地  址：重庆市黔江区城西七路中心医院五号楼三楼医学装备科

联系人：冯老师

电  话：79238111

附件：报价文件格式（谈判供应商须按报价文件格式制作投标文件）

报价文件格式

一、经济文件

开标一览表

二、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）提供招标产品对应医疗器械经营许可证（复印件，加盖单位公章）

三、技术（质量）文件

四、商务文件

（一）谈判函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

一、经济文件

（一）开标一览表（详见附件）

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在             （谈判人名称）任    （职务名称）职务，是（谈判人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（谈判人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（谈判人法定代表人名称）是                    （谈判人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 谈判人法定代表人：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

年   月   日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（四）基本资格条件承诺涵

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（谈判人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的谈判人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（谈判人公章）

年   月   日

（五）提供招标产品对应医疗器械经营许可证（复印件，加盖单位公章）

三、技术（质量）文件

符合采购人指定产品品牌及规格型号。

四、商务文件

（一）谈判函

谈判函（格式）

谈判项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（谈判人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                         。我方就参加本次保价有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目谈判文件所有要求。

二、我方提交的所有谈判文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照谈判文件要求，提供谈判项目的技术服务。

四、我方按谈判文件要求提交的谈判文件为：谈判文件正本1份。

五、我方承诺：本次谈判的谈判有效期为10天。

六、我方谈判报价为闭口价。即在谈判有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行谈判文件中规定的各项要求以及我方谈判文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价是中标的唯一条件。

十、若我方中标，愿意按有关规定及谈判文件要求缴纳谈判代理服务费和交易服务费。

（谈判人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 商务参数 | - 谈判要求 | - 谈判应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 交货期 | 成交供应商应在采购合同签订后 2个日历日内交货并完成安装调试。 |  |  |
| - 2 | 交货地点 | 重庆市黔江区卫生健康委员会指定地址。 |  |  |
| - 3 | 验收方式 | 1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，并作出开箱记录，双方签字确认。 |  |  |
| - 4 |  | 2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由谈判人负责调换、补齐或赔偿。 |  |  |
| - 5 |  | 3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。 |  |  |
| - 6 |  | 4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 |  |  |
| - 7 |  | 5.成交供应商提供的货物未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 |  |  |
| - 8 |  | 采购人需要制造商对成交供应商交付的产品进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 |  |  |
| - 10 | 医疗设备质量保证期 | 自验收合格之日起，其谈判产品质量保证期达到 年。 |  |  |
| - 11 | 售后服务内容 | 1.电话咨询。谈判人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议 |  |  |
| - 12 |  | 2.现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，谈判人和制造商应在1小时内到达现场（远郊区2小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作。 |  |  |
| - 13 |  | 3.质量保证期过后，谈判人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 |  |  |
| - 14 |  | 4.质量保证期过后，采购人需要继续由原谈判人提供售后服务的，该谈判人应以优惠价格提供售后服务。 |  |  |
| - 15 | 备品备件及易损件 | 谈判人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在谈判文件中列出。 |  |  |
| - 16 | 付款方式方法 | 验收合格后，成交供应商提供发票、合同、验收表原件，采购人在5个工作日内以转账支付方式向成交供应商支付100%货款 |  |  |
| - 17 | 培训 | 谈判人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 |  |  |

谈判人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）

（谈判人公章）                      或自然人：

（签署或盖章）

年     月     日

（三）其他商务资料

（结束）